ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 1 БЕСКОНТАКТНЫЙ ТОНОМЕТР

Полностью бесконтактный автоматический тонометр ТХ (CANON, Япония) (или аналогичный)

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатация на русском языке | Наличие |  |  |
| 2. Технические характеристики |
| 2.1 | Выбор режима измерения | Полностью автоматический, ручной |  |  |
| 2.2 | Настройка измерительной головки с помощью трэкбола | Наличие |  |  |
| 2.3 | Режим измерения в очках и контактных линзах | Наличие |  |  |
| 2.4 | Внешняя и внутренняя мишени глаза | Наличие |  |  |
| 2.5 | Система безопасности, предотвращающая нанесения травмы пациенту вследствие случайного резкого движения головки прибора по направлению к лицу пациента | Наличие |  |  |
| 2.6 | Встроенная система контроля за миганием глаза, при обнаружении которого измерение не производится | Наличие |  |  |
| 2.7 | Электромеханическая регулировка высоты подбородника | Наличие |  |  |
| 2.8 | Цветной дисплей | Диагональ не менее 4" |  |  |
| 2.9 | Тип тонометра | Бесконтактный |  |  |
| 2.10 | Диапазон измерений | от 0 до 60 мм (переключение 30/60 автоматическое) |  |  |
| 2.11 | Шаг измерения | 1 мм |  |  |
| 2.12 | Рабочее расстояние | Около 1 1 мм от окуляра |  |  |
| 2.13 | Центровка | автоматическая / ручная |  |  |
| 2.14 | Зона осмотра | Приблизительно 1 5x9 мм |  |  |
| 2.15 | Память | максимально 10 измерений |  |  |
| 2.16 | Принтер | термальный линейный |  |  |
| 2.17 | Вывод данных | RS232C |  |  |

| 3. Комплект поставки |
| --- |
| 3.1 | Защитный колпачок окуляра | Наличие |  |  |
| 3.2 | Бумага для подбородника | Наличие |  |  |
| 3.3 | Электрический кабель | Наличие |  |  |
| 3.4 | Щеточка | Наличие |  |  |
| 3.5 | Защитный чехол | Наличие |  |  |
| 3.6 | Бумага для принтера | Наличие |  |  |
| 3.7. | Электромеханический стол для прибора | Наличие |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 2 КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПЕРИМЕТР LD 400 (DICON, США) (или аналогичный)

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатация на русском языке | Наличие |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 2. Технические характеристики |
| 2.1 | Интенсивность стимулов | 0-49 дБ |  |  |
| 2.2 | Продолжительность действия стимулов | 0,25 сек. |  |  |
| 2.3 | Возможность выбора режима стимулов: одиночный или многократно повторяющийся | Наличие |  |  |
| 2.4 | Обследуемое поле зрения | 60° |  |  |
| 2.5 | Дополнительные тесты для исследования поля зрения меньше 60° | Наличие |  |  |
| 2.6 | Фоновая интенсивность | 1,5 ASB |  |  |
| 2.7 | Стратегия обследования: | Пороговая относительная |  |  |
|  |  | Стратегия количественной оценки точек выпадения |  |  |
|  |  | Пороговая абсолютная стратегия |  |  |
| 2.8. | Обучающая демонстрационная программа | Наличие |  |  |
| 2.9. | Количество программ обследования | Не менее 24 |  |  |
| 2.10. | Автоматическая запись данных на диск | Наличие |  |  |
| 2.11. | Контроль за фиксацией взгляда с помощью встроенного компьютера | Наличие |  |  |
| 2.12 | Система фиксации: одиночное пятно или 4 световых пятна эксцентрично расположенных для пациентов со значительным снижением зрения | Наличие |  |  |
| 2.13. | Функции встроенного компьютера | Слежение за фиксацией взгляда пациента |  |  |
|  |  | Определение локализации тестовых точек на сетчатке |  |  |
|  |  | Запись реакции пациента |  |  |
| 2.14. | Возможность коррекции зрения пациента | Наличие |  |  |
| 2.15. | Возможное сопряжение с компьютером: IBM Pentium / Celeron, операционная память не менее 512 МБ, винчестер не менее 80 МБ, дисковод 1 ,44 К и CD, OS Microsoft Windows XP PRO, ж/к монитор 15", принтер Hewlett Packard Laser Jet | Наличие |  |  |
| 3. Комплект поставки |
| 3.1 | Программное обеспечения для исследования и анализа полей зрения | Наличие |  |  |
| 3.2 | Принтер | Наличие |  |  |
| 3.3 | Столик | Наличие |  |  |
| 3.4 | Окклюдер | Наличие |  |  |
| 3.5 | Лампочка - 2 шт. | Наличие |  |  |
| 3.6 | Таблица программ | Наличие |  |  |
| 3.7 | Системный диск | Наличие |  |  |
| 3.8 | Компьютерный столик | Наличие |  |  |
| 3.9 | Шаблон расчета пробных линз | Наличие |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 3 криохирургический аппарат

(Криохирургический аппарат ERBOKRYO СА, или аналогичный)

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра поТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3. | Гигиеническое заключение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 2. Основные параметры |
| 2.1. | Охлаждающий агент | N2O или СО2 |  |  |
| 2.2. | Рабочее давление | 40-60 бар |  |  |
| 2.3. | Расход газа при замораживании | 30-50 г/мин |  |  |
| 2.4. | Расход газа при оттаивании | 3 г/мин |  |  |
| 2.5. | Макс. Объем отходящих газов | 40-60 л/мин |  |  |
| 2.6. | Макс, потребляемая мощность | 35 Вт |  |  |
| 2.7. | Испытательное напряжение между корпусом и сетью | 1,5 кВ |  |  |
| 2.8. | Испытательное напряжение между рабочим блоком и шасси | 1,5 кВ |  |  |
| 2.9. | Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |  |  |
| 3. Комплектность поставки |
| 3.1. | Аппарат криохирургический ERBOKRYO CA с сетевым кабелем и шасси | Наличие |  |  |
| 3.2. | Газовый шланг | Наличие |  |  |
| 3.3. | Газовый фильтр для N2O (Россия), переходник вмонтирован | Наличие |  |  |
| 3.4. | Ножной переключатель взрывозащищенный | Наличие |  |  |
| 3.5. | Чехол для баллона N2O (Россия) | Наличие |  |  |
| 3.6. | Стерилизационная кассета для криозондов (большого размера) | Наличие |  |  |
| 3.7. | Универсальный зонд, дл. 1 80 мм, в комплекте с наконечником 20420-012 | Наличие |  |  |
| 3.8. | Криозонд R4L5 | наличие |  | 2 штуки |
| 4. Дополнительные условия |
| 4.1. | Количество комплектов | 1 (Один) |  |  |
| 4.2. | Доставка, установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |  |
| 4.3. | Обучение пользователя | Наличие |  |  |
| 4.4. | Гарантия на весь комплекс | 12 месяцев |  |  |
| 4.5. | Документация на русском языке | Наличие |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 4

На ортопантомограф для получения панорамных снимков зубного ряда, височно-нижнечелюстных

суставов, гайморовых пазух

# Ортопантомограф ОС 100 (Финляндия) или  аналогичный

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра поТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3. | Гигиеническое заключение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 2. Основные параметры |
| 2.1. | Ортопантомограф для получения панорамных снимков зубного ряда, височно-нижнечелюстных суставов, гайморовых пазух на рентгеновской пленке | Наличие |  |  |
| 2.2. | Генератор рентгеновского излучения со стационарным анодом | Наличие |  |  |
| 2.3. | Номинальная мощность | 1,2 кВт |  |  |
| 2.4. | Диапазон анодного напряжения, кВ | от 57 до 85 |  |  |
| 2.5. | Диапазон анодного тока, мА | от 2 до 16 мА |  |  |
| 2.6. | Частота | 75 -150 кГц |  |  |
| 2.7. | Размер фокусного пятна | 0,35 * 0,5 мм. |  |  |
| 2.8. | Фильтрация | 2,5 мм А1 |  |  |
| 2.9. | Тестовая программа (57 кВ / 2 мА, 85 кВ / 16 мА, 7,3 секунд, 15 значений) | Наличие |  |  |
| 2.10. | Программа для получения стандартного панорамного снимка (57-85 кВ, 2-16 мА, 17,6 секунд) | Наличие |  |  |
| 2.11. | Программа для получения педиатрического панорамного снимка (57-85 кВ, 2-16 мА, 16,8 секунд) | Наличие |  |  |
| 2.12. | Программа для получения широкослойного переднего панорамного снимка (57-85 кВ, 2-16 мА, 17,4 секунд) | Наличие |  |  |
| 2.13. | Программа для получения ортогонального панорамного снимка (57-85 кВ, 2-16 мА, 16,8 секунд) | Наличие |  |  |
| 2.14. | Программа для получения снимка височно-нижнечелюстного сустава в боковой проекции (57-85 кВ, 2-16 мА, 10,8 секунд) | Наличие |  |  |
| 2.15. | Программа для получения снимка височно-нижнечелюстного сустава с открытой и закрытой челюстью на одном снимке (57-85 кВ, 2-16 мА, 15,6 секунд) | Наличие |  |  |
| 2.16. | Программа для получения снимка височно-нижнечелюстного сустава в задне-передней проекции (57-85 кВ, 2-16 мА, 8 секунд) | Наличие |  |  |
| 2.17. | Программа для получения снимка височно-нижнечелюстного сустава в боковой и задне-перендей проекциях (57-85 кВ, 2-16 мА, 12,2 секунд) | Наличие |  |  |

| 2.18. | Программа для получения снимка верхнечелюстной пазухи (57-85 кВ, 2-16 мА, 15,6 секунд) | Наличие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19. | Возможно подключения цефаллостата с левой или с правой стороны от аппарата | наличие |  |  |
| 2.20. | Контроль позиционирования пациента тремя световыми лучами | Наличие |  |  |
| 2.21. | Контроль позиционирования пациента зеркалом | Наличие |  |  |
| 2.22. | Коррекция окклюзии при позиционировании | Наличие |  |  |
| 2.23. | Прикусная пластина | Наличие |  |  |
| 2.24. | Автоматический контроль экспозиции | Наличие |  |  |
| 2.25. | Автоматическая компенсации тени позвоночника | Наличие |  |  |
| 2.26. | Выносной пульт управления с дисплеем и графическим отображением программ | Наличие |  |  |
| 2.27. | Возможность ручной корректировки программ | Наличие |  |  |
| 2.28. | Размер пленки, используемой для панорамных снимков, см. | 15*30 |  |  |
| 2.29. | Фокусное расстояние при получении панорамных снимков, мм. | 485 |  |  |
| 2.30. | Коэффициент увеличения при получении панорамных снимков | От 1,3 до 1,8 |  |  |
| 2.31. | Максимальный вес аппарата, кг | 205 |  |  |
| 2.32. | Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |  |  |
| 3. Дополнительные условия |
| 3.1. | Количество комплектов | Один |  |  |
| 3.2. | Наличие необходимого монтажного материала | Наличие |  |  |
| 3.3. | Доставка оборудования | Наличие |  |  |
| 3.4. | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |  |
| 3.5. | Обучение пользователя | Наличие |  |  |
| 3.6. | Гарантия на весь комплекс | 12 месяцев |  |  |
| 3.7. | Документация на русском языке | Наличие |  |  |