| № п/п | Комплектация и технические характеристики | Требования заказчика к комплектации и тех. характеристикам оборудования | Комплектация и технические характеристики предлагаемого оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровой рентгенодиагностический комплекс | наличие |  |  |
| 1 | Высокочастотный генератор | наличие |  |  |
|  | Частотный преобразователь с использованием IGBT компонентов | наличие |  |  |
|  | Полностью микропроцессорное управление | наличие |  |  |
|  | Максимальная мощность генератора | не менее 80 кВт |  |  |
|  | Максимальное напряжение анода | не менее 150 кВ |  |  |
|  | Диапазон изменения напряжения в графическом режиме | в пределах 40 - 150 кВ |  |  |
|  | Диапазон изменения напряжения во флюороскопическом режиме | в пределах 40 - 120 кВ |  |  |
|  | Шаг регулировки напряжения | не более 1 кВ |  |  |
|  | Погрешность регулировки напряжения | не более 1% |  |  |
|  | Максимальный анодный ток | не менее 800 мА |  |  |
|  | Диапазон регулировки анодного тока | в пределах 10 - 800 мА |  |  |
|  | Шаг регулировки анодного тока | не более 25% |  |  |
|  | Погрешность регулировки анодного тока | не более 3 % |  |  |
|  | Минимальное время экспозиции | не более 1 мс |  |  |
|  | Максимальное время экспозиции | не менее 10 с |  |  |
|  | Погрешность регулировки времени экспозиции | не более 1% |  |  |
|  | Диапазон изменения мАс | пределах 0,1 - 500 мАс |  |  |
|  | Анатомическое программирование | не менее 860 программ |  |  |
|  | Интерфейс томографического режима | наличие |  |  |
|  | Автоматический контроль экспозиции с трехпольной ионизационной камерой | наличие |  |  |

|  | Сенсорная панель | наличие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блок высокоскоростной раскрутки анода | наличие | * |  |
|  | Подставка для консоли генератора | наличие |  |  |
| 2 | Рентгеновский излучатель | наличие |  |  |
|  | Скорость вращения анода | не менее 9000 об/мин |  |  |
|  | Фокусное пятно: большой фокус малый фокус | не более 1,2 мм не более 0,6 мм |  |  |
|  | Теплоемкость анода | не менее 400 000 HU |  |  |
| 3 | Комплект высоковольтных кабелей | наличие |  |  |
| 4 | Цифровой телеуправляемый стол-штатив с лифтом, с электронной томографией, с коррекцией паралакса | наличие |  |  |
|  | Диапазон углов поворота | не менее 90°/30° |  |  |
|  | Размер деки стола | не менее 80x240 см |  |  |
|  | Продольное перемещение деки стола | не менее 100 см |  |  |
|  | Изменение высоты стола с помощью лифта в диапазоне | 76-106 см |  |  |
|  | Поперечное перемещение дека стола | не менее 30 см |  |  |
|  | Диапазон изменения фокусного расстояния |  |  |  |
|  | в графическом режиме | не менее 1 10-150 см |  |  |
|  | во флюороскопическом режиме | не менее 11 0-1 50 см |  |  |
|  | Электронная криволинейная томография без жесткой механической связи "трубка-Bucky" | не менее 3 углов |  |  |
|  |  | не менее 2 скоростей для каждого угла |  |  |
|  | Програмируемое автоматическое изменение глубины среза в диапазоне | в пределах 0-300 мм |  |  |
|  | Автоматический серийный чейнджер для кассет формата от 1 8x24 до 36x43 см | наличие |  |  |
|  | Программа деления кассет при снимке | не менее, чем до 4 |  |  |

|  | Автоматический многостворчатый коллиматор со световым лучом | наличие |  | • |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моторизированная система компрессии | наличие |  |  |
|  | Наклон колонны-штатива трубки | не менее +/- 40 градусов |  |  |
|  | Вращение рентгеновской трубки по горизонтали | +/- 180 градусов |  |  |
|  | 3-х польная ионизационная камера для Bucky стола | наличие |  |  |
| 5 | Цифровая видеосистема | наличие |  |  |
|  | Матрица съемки изображения | не менее 1024x1024 |  |  |
|  | Матрица обработки изображения | не менее 1024x1024 |  |  |
|  | Оперативная память | не менее 320 Мб |  |  |
|  | Емкость жесткого диска | не менее 1 8 Гб |  |  |
|  | Диапазон скорости получения изображения | не хуже 0.5-6 кадров/сек |  |  |
|  | Цифровая томография | наличие |  |  |
|  | Улучшение резкости | не менее 4 уровней |  |  |
|  | Электронное увеличение и инверсия шкалы серого | наличие |  |  |
|  | Пространственный фильтр костей | наличие |  |  |
|  | Цифровой интерфейс для лазерного принтера | наличие |  |  |
|  | В идеоинтерфейс | не менее 1240 линий |  |  |
|  | Редактирование текстов с 10 предварительно выбранными словами | наличие |  |  |
|  | Комплект силиконовых фильтров | наличие |  |  |
|  | 3-х польный усилитель рентгеновского изображения высокого разрешения (36 см/30см/23см) | наличие |  |  |
|  | Диаметр входного окна РЭОПа | не менее 14 " |  |  |
|  | CCD камера | не менее 1024 х!024 |  |  |
|  | 2 монитора с высокой разрешающей способностью | наличие |  |  |

|  | Размер экрана по диагонали | не менее 17" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тележка для монитора | наличие |  | * |
| 6 | Модуль цифровой субстракционной ангиографии | наличие |  |  |
|  | объем дополнительной оперативной памяти | не менее 40 Мб |  |  |
|  | возможность субстракции в реальном времени | наличие |  |  |
|  | ангиографические вычисления | наличие |  |  |
|  | функция смещения пиксел с шагом | не хуже 1/16 пиксела |  |  |
|  | расчет процента стеноза | наличие |  |  |
|  | количество программируемых протоколов | не менее 5 |  |  |
|  | монитор 17" | наличие |  |  |
|  | дистанционное управление | наличие |  |  |
| 7 | Стойка снимков с решеткой и кассетодержателем | наличие |  |  |
|  | формат кассет | не менее чем до 36 х 43 |  |  |
|  | вертикальное перемещение | не менее чем на 150 см |  |  |
|  | остеивающий растр | не хуже 12/1 |  |  |
|  | дополнительная ионизационная камера для стойки снимков | наличие |  |  |
| 8 | АРМ врача-рентгенолога | наличие |  |  |
|  | Программное обеспечение для ввода и хранения видеоинформации с рентгеновского аппарата, обработки изображений, подготовки медицинской документации, работы в составе ЛВС и т.д. | наличие |  |  |
|  | Персональный компьютер | не хуже: Pentium Celeron-3,02 Ггц, RAM 512 Mb, 80 Gb, CDRW, Keyboard, Mouse, SQL Client nterbase. |  |  |

|  | Монитор LCD 17" | наличие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принтер лазерный Автоматическая проявочная машина | наличие | * |  |
| 9 |  | наличие |  |  |
|  | Габариты | не более 77x58x46 см |  |  |
|  | Пропускная способность (формат 35x43) | не менее 100 пленок в час |  |  |
|  | Время процесса | не более 90 с |  |  |
|  | Автоматический переход в режим ожидания | наличие |  |  |
|  | Автоматический контроль расхода реактивов | наличие |  |  |
|  | Электропитание | 220В, 7,5 А, 50/60 Гц |  |  |
|  | Потребление воды | не более 3,8 л/мин |  |  |
|  | Контрольная панель с сенсорным управлением и цифровой индикацией | наличие |  |  |
|  | Транспортный механизм | наличие |  |  |
|  | Подставка | наличие |  |  |
|  | Количество баков-танков | не менее 2 по 20 л каждый |  |  |
|  | Адаптер для подключения к централизованной системе водоснабжения | наличие |  |  |
| 10 | Кассеты, ретгенозащитная одежда, дозиметр | наличие |  |  |
| 11 | Ренттенозащитное окно 1200x800 мм | наличие |  |  |