ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ТОВАРОВ
№ п/п	Требуемое значение Заказчика		Предлагаемое значение
	Описание / требований	Наличие функции или величины параметра по ТЗ	Наименование товара	Страна происхождения, предприятие -производитель	Характеристики товара
1	2	3	4	5	6
Функциональная кровать 4-х секционная
1	Кровать изготовлена из стальных труб различных сечений и окрашена / полимерно- порошковой краской	Наличие
2	Ложе 4-х секционное с регулируемой спинной , коленной и ножной секциями, центральная секция фиксированная	Наличие
3	Размер секций, мм	810х760, 810х260, 810х270, 810х600
4	Регулировка секций осуществляется с помощью зубчатых реек	Наличие
5	Угол подъема спинной секции не менее 35 градусов, коленной секции - не менее 30 градусов, ножной секции - не менее 30 градусов	Наличие
6	Торцы съемные со вставками из ЛДСП	Наличие
7	По краям / кровать снабжена бамперами из пластика не оставляющего следов	Наличие
8	Кровать / установлена на четыре самоориентирующихся колеса с центральным / трехпозиционным тормозом на все колеса, одно из которых направляющее	Наличие
9	Предусмотрена возможность установки принадлежностей: боковых ограждений, рамы для подтягивания, стойки капельницы	Наличие
10	Спецификация: / - Кровать / - Матрац пр.М-1-00.00 (4-х секц., чехол- клеенка)	Наличие
2	Тумбочка с поворотным столиком
	Ширина	580 мм
	Глубина	500 мм
	Высота минимальная	785 мм
	Высота максимальная	1110 мм
	Размеры поворотной столешницы	445х550 мм
	Изготовлена из ЛДСП, на металлокаркасе	Наличие
	Столешница поворотного столика тумбы изготовлена из влагостойкого МДФ или нержавеющей стали	Наличие
	Устанавливается на мебельные колёса/колёса 75 мм	Наличие
3	Кресло-туалет
	Кресло-туалет имеет регулировку по высоте за счет телескопического строения ножек	Наличие
	Ножки имеют резиновые наконечники для предотвращения скольжения	Наличие
	Пластиковые накладки на ручки	Наличие
	Откидывающаяся крышка одновременно служит спинкой сидения	Наличие
	Съемное пластмассовое ведро с крышкой	Наличие
	Все части кресла легко подвергаются санитарной обработке	40-56
	Регулировка высоты, см	53
	Ширина сидения, см	45
	Ширина между подлокотниками, см	40
	Глубина сидения, см \	130
	Максимальная нагрузка, кг	Наличие
	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ	Наличие
	Наличие санитарно –эпидемологического заключения Гос. Санитарно-эпидемологической службы РФ	Наличие
	Наличие регистрации МЗ РФ	Наличие
	Позиция № 2
	Каталка больничная для перемещения пациента
	Тип рамы	Хромированная сталь, защитный пластиковые кожух
	Матрацное основание	3 секции
	Материал матрацного основания	Стальная плита с эпоксидным покрытием
	Толщина плиты матрацного основания	1 мм
	Амортизаторы на углах	Присутствуют
	Регулировка высоты	535 - 905 мм
	Спинная секция, наклон	0° до +70°, пневматически, бесступенчато. С усилием в зависимости от веса пациента
	Ножная секция, наклон	0° до -45°, пневматически, бесступенчато. С усилием в зависимости от веса пациента
	Положение Тренделебург	14 °, пневматически, бесступенчато
	Положение Антитренделебург	7 ° , пневматически, бесступенчато
	Ширина матрацного основания (включая амортизаторы)	750 мм
	Длина матрацного основания (включая амортизаторы)	2075 мм
	Колеса	Диаметром 150 мм, со специальными подшипниками для плавного хода, одно колесо - направляющее / Задние колеса снабжены с системой центрального тормоза
	Дополнительные приспособления
	Рукоятки для перемещения каталки, пара / Съемные / Складные / Материал – хромированная сталь, места для захвата покрыты нескользящим материалом
	Инфузионная стойка / Съемная / Телескопическая / С 4 крючками / Держатель для фиксации и хранения стойки под ложем / Материал – хромированная сталь
	Боковые ограждения / Съемные / Опускаемые / Материал – хромированная сталь, места для захвата покрыты нескользящим материалом
	Гигиеничный матрац / Антистатический / Толщина не менее 8 см / Материал – эластичный поролон
	Рукоятки для перемещения каталки, пара / Съемные / Складные / Материал – хромированная сталь, места для захвата покрыты нескользящим материалом
	Инфузионная стойка / Съемная / Телескопическая / С 4 крючками / Держатель для фиксации и хранения стойки под ложем / Материал – хромированная сталь
	Боковые ограждения / Съемные / Опускаемые / Материал – хромированная сталь, места для захвата покрыты нескользящим материалом
	Гигиеничный матрац / Антистатический / Толщина не менее 8 см / Материал – эластичный поролон
	Стандарты организации производственного процесса	ISO 9001, ISO 14001 или эквивалент
	Наличие регистрации МЗ РФ	Присутствует
	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ	Присутствует
	Наличие Санитарно-эпидемологическое заключение Гос.санитарно-пидемологической службы РФ.	Присутствует
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке	Присутствует
	Наличие европейского знака качества продукции (CE-mark) или эквивалент	Присутствует
	Гарантийный срок	3 года
	Позиция №3
	Больничная функциональная кровать модульной конструкции 3-х секционная с гидравлической регулировкой высоты, с пневматической регулировкой спинной и ножной секцией с матрацем медицинским гигиеническим, стойкой для утки, боковыми ограждениями, стойкой для переливания и столиком для приема пищи
	Тип рамы	Хромированная сталь
	Матрацное основание	3 секции
	Материал матрацного основания	Стальная плита с эпоксидным покрытием
	Толщина плиты матрацного основания	1 мм
	Амортизаторы на углах	Присутствуют
	Ширина матрацного основания (включая амортизаторы)	845 мм
	Длина матрацного основания (включая амортизаторы)	2135 мм
	Спинная секция, наклон	-5° до +65°, пневматически, бесступенчато. С усилием в зависимости от веса пациента
	Ножная секция, наклон	-45° до 0°, пневматически, бесступенчато
	Регулировка высоты	С помощью педали с двух сторон, гидравлическая, бесступенчатая
	Диапазон регулировка высоты	415 - 810 мм
	Положение Тренделебург	26 °, пневматически, бесступенчато
	Положение Антитренделебург	14 ° , пневматически, бесступенчато
	Наличие механизма облегчения усилия медперсонала при пневматической регулировке спинной секции	Наличие
	Количество градаций веса пациента в механизме облегчения усилия медперсонала при пневматической регулировке спинной секции	3 шт. (пациенты легкого, среднего и тяжелого веса)
	Колеса	Диаметром 125 мм, управляемые
	Положение педали управления колес: / свободное вращение, / тормоз, / фиксация по направлению движения	Наличие
	Система центрального тормоза колес	Наличие
	Максимально допустимый вес пациента	225 кг
	Вес кровати, не более	90 кг
	Дополнительные приспособления
	Головной и ножной торцы / Съемный / Механизм быстрой фиксации торца. Может использоваться для удлинения ложа кровати на 20 см каждый. Материал – хромированная сталь, торцевая плата - ламинат / Цвет вставки – «белый»
	Боковые ограждения, пара / Механизм быстрой фиксации и перемещения вверх / вниз. Вощможность фиксации на трех уровнях / Малый вес. Изготовлены из формованных стальных труб / Бамперы по обоим концам / Длина – 1790 мм
	Инфузионная стойка для капельниц / Съемная. Механизм быстрой фиксации / Возможность размещения в любом углу кровати / Телескопическая, с 4 крючками / Материал – хромированная сталь
	Гигиеничный матрац / Наполнитель – высокоэластичный поролон с поперечными надрезами / Чехол –легкоочищаемая биэластичная гигиеничная ткань с бактерицидными свойствами. Ткань водонепроницаема, но пропускают влагу / Чехол матраца съемный. Толщина матраца - не менее 13 см
	Держатель мочеприемного мешка / Съемный. Держатель квадратного сечения со стороной 13 см. Материал – стальная сетка с эпоксидным покрытием
	Прикроватные информационные доски / Предназначены для размещения данных истории болезни, размещается на торце кровати. Пластиковая вставка для защиты информации о пациенте, материал – нерж. Сталь, размеры, см. 43х32
	Стандарты организации производственного процесса	ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 или эквивалент
	Наличие регистрации МЗ РФ	Присутствует
	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ	Присутствует
	Наличие Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ.	Присутствует
	Наличие европейского знака качества продукции (CE-mark) или эквивалент	Присутствует
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке	Присутствует
	Гарантийный срок	3 года
	Столик для приема пищи для тяжелобольных
	Тип рамы каркаса	Из анодированного алюминиевого профиля и композитного материала
	Профиль каркаса	«Г» - образный
	Размер столешницы	520 х 360 мм
	Диапазон регулировки высоты столика	800 – 1090 мм
	Привод регулировки высоты	Пневматический бесступенчатый
	Возможность закатывания основания столика под функциональную кровать	Наличие
	Возможность расположения столешницы над функциональной кроватью	Наличие
	Максимальная нагрузка на столешницу	10 кг
	Колеса	4 шт., диам. 75 мм, с индивидуальными тормозами
	Очистка и дезинфекция	Легко очищается и выдерживает влажную дезинфекцию
	Длина с опущенным столиком, мм	620
	Длина с поднятым столиком, мм	780
	Ширина, мм	450
	Масса столика	7.9 кг
	Стандарты организации производственного процесса	ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 или эквивалент
	Наличие регистрации МЗ РФ	Присутствует
	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ	Присутствует
	Наличие Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ.	Присутствует
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке	Присутствует
	Наличие европейского знака качества продукции (CE-mark) или эквивалент	Присутствует
	Гарантийный срок	3 года
	Позиция №4
	Стол- вертикализатор с обратным наклоном
	Вертикализатор с обратным наклоном представляет собой стол с плавным изменением угла наклона с помощью электропривода и возможностью проведения вытяжения позвоночника, используя собственный вес пациента. В горизонтальном положении вертикализатор может использоваться как массажная кушетка или стол для проведения мануальной терапии и лечебной физкультуры.	Наличие
	Ширина, м	0,7
	Длина, м	1,85
	Высота, м	1,2
	Угол наклона ложемента, градусы
	0...90	0...80
	Привод	Механический
	Длина ложемента, м	1.7
	Высота в горизонтальном положении ложемента, м	0,9
	Позиция № 5
	Портативный электрокардиограф 3-х канальный для ЭКГ покоя
	Регистрационное удостоверение Минздрава России	+
	Сертификат соответствия Госстандарта России	+
	Язык	русский
	Одновременная регистрация 12 отведений	+
	Печать 3-х отведений	+
	Автоматический/ручной режимы работы	+
	Функция копирования	+
	Комбинированное питание	cеть/аккумулятор
	Встроенные: принтер, аккумулятор и зарядное устройство	+
	Время работы аккумулятора	не менее 2ч
	Время зарядки аккумулятора	менее 2,5 часов до 50%
	Выбираемая чувствительность: 5, 10, 20мм/мВ	+
	Определение пейсмейкера	+
	Защита от дефибрилляции	+
	Фильтры: сетевой, миографический, изолинии	+
	Световые индикаторы
	группы отведений	+
	подключения сети	+
	работы аккумулятора и малого заряда аккумулятора (режим мерцания)	+
	отсутствия бумаги или неправильно заправленной бумаги	+
	состояния фильтра (вкл./выкл.)	+
	плохого контакта электродов	+
	Принтер встроенный
	термопринтер высокого разрешения	+
	кол-во скоростей подачи бумаги	не менее 3х
	вывод на печать	по 3 отведениям
	ширина бумаги	не менее 90мм
	Вес	не более 2,9 кг
	Сумка для транспортировки	+
	Тележка	опция
	Программное обеспечение
	Программа измерения ЭКГ (интервалы, амплитуды, электрические оси, усредненные комплексы) со вспомогательными маркерами	+
	Программа анализа ЭКГ (интерпретационные сообщения на русском языке)	опция
	Принадлежности
	кабель пациента банановидный	1 шт.
	электроды многоразовые	1 комплект
	термобумага	1 уп.
	сетевой кабель	1 шт.
	руководство пользователя на русском языке	1 шт.
	гель	1 фл.
	Гарантийное обслуживание в течение 1 года	+
	Постгарантийное сервисное обслуживание	+
	Позиция № 6
	Инфузионный шприцевой насос типа «Перфузор Компакт С» или эквивалент
	Классификация	CF или эквивалент, защита от дефибрилляции, класс 2
	Влагостойкость	Наличие
	Размеры	190х100х120 мм
	Вес	1,6 кг
	Основное электропитание	220В
	Автономное электропитание	Возможность установки
	Время работы в автономном режиме	> 80 часов при скорости введения 10 мл/ч
	Используемые шприцы	2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл различных фирм производителей
	Задаваемый объем инфузии	0,1 – 999,9 мл, шаг 0,1 мл
	Задаваемое время инфузии	0 – 99 ч 59 мин
	Скорость инфузии	0,01 – 200,0 мл/час
	Точность инфузии	±2,5 %
	Скорость болюсной инфузии	0,1 - 1200 мл/час
	Объем болюса	0,1-50 мл
	Режимы болюса	1. «по требованию» при нажатой клавише / 2. с предварительно заданным объемом
	Уровень давления окклюзии в инфузионной системе	3 уровня 0,3-0,6-1,2 бар
	Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование)	Наличие
	Функция паузы с сохранением введенных параметров	Наличие
	Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени	Наличие
	Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время	Наличие
	Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента	Наличие
	Блокировка клавиатуры	Наличие
	Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса).	Наличие
	Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему	Наличие
	Гарантийный срок – 2 года.	Наличие
	Сервисное обслуживание на территории России.	Наличие
	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие
	Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие
	Руководство пользователя на русском языке	Наличие
	Позиция № 7
	Отсасыватель- медицинский
	Отсасыватель медицинский предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время операций, для отсасывания секрета из дыхательных путей при наркозе, дыхательных параличах и при отсутствии кашлевого рефлекса.	Наличие
	Максимальная производительность по воде, не менее	6 л/мин
	Максимальная производительность по воздуху, не менее	20 л/мин
	Минимальное остаточное давление в банке-сборнике	16 кПа (0,17 кгс/см 3)
	Питание от сети переменного тока	220В, 50 Гц
	Мощность, не более	60 ВА
	Масса, не более	11 кг
	Габаритные размеры	500 × 250 × 360 мм
	Средний срок службы	5 лет
	Позиция № 8
	дефибриллятор-монитор PRIMRDIC ЕСО1 или эквивалент
	Дефибриллятор-монитор со : / встроенным монитором, жидкокристаллическим, 120х90 мм (диагональ 145 мм), поворотный на ± 30º, с настройкой яркости изображения / встроенным 1- канальным принтером / набором из 2 взрослых многоразовых внешних разрядных электродов  8 см вкл. встроенные детские  5 см
	Аккумуляторная батарея NiCd 14,4 V / 1,7 Aч NiCd или эквивалент
	Зарядная консоль для дефибриллятора-монитора
	Кабель ЭКГ 4-полюсной (3+неитраль)
	Набор из 25 одноразовых ЭКГ-электродов
	Термобумага с миллиметровочной разметкой, 58 ммх25 м
	Гель электродный, тюбик 60 г
	Руководство пользователя на русском языке
	Основные характеристики
	Режимы работы: асинхронный или синхронизированная кардиоверсия, наружная дефибрилляция
	Форма импульса – монофазный демпфированный синусоидальный
	Энергетические ступени 10 – 360 Дж, не менее 8 ступеней
	Время зарядки конденсатора до 360 Дж – не более 5 сек
	Встроенный 1-канальный монитор, жидкокристаллический, диагональ 145 мм, поворотный на ± 30º
	Мониторинг 1/3-канальной ЭКГ и ЧСС
	Регистрация ЭКГ с одноразовых ЭКГ-электродов или многоразовых разрядных электродов
	Функция определения качества наложения электродов/ наличия контакта
	Звуковой систольный сигнал с 3-мя уровнями громкости
	Диапазон ЧСС – не менее 0 - 300 ударов/мин
	Звуковые и визуальные тревоги – ЧСС, SpO2 или эквивалент
	Пользовательский интерфейс - сенсорная клавиатура с функционально-разделенными областями: управление дефибрилляцией, управление монитором
	Питание от внешней аккумуляторной батареи (перезаряжаемой, съемной 14,4 V / 1,7 Aч / NiCd или эквивалент). Возможность дооснащения сетевым устройством питания от переменного тока 220 В или бортовой сети в автотранспорте 12 В
	Емкая аккумуляторная батарея, рассчитанная на не менее 3,5 часов мониторинга или 80 разрядов по 360 Дж (+ 10 резервных)
	Индикация зарядки аккумулятора на дисплее (включая сигнализацию низкого уровня зарядки)
	Встроенный термопринтер, 1-канальный, скорость подачи бумаги 25мм/сек
	Автоматич. и ручное включение термопринтера, печать в реальном времени и отложенная
	Память на 10 последних дефибрилляций/кардиоверсий
	Готовность к проведению дефибрилляции отображается на панели управления и сопровождается звуковым сигналом
	Функция самотестирования
	Вес – не более 8 кг
	Габариты: 42х12х42 см
	Условия эксплуатации: для блока дефибриллятора: -20 …+50С, 30 … 95% отн. влажности, но без конденсации, 700 гектоПа …5000 гектоПа / для блока монитора: : 0 …+45С, 30 … 95% отн. влажности, но без конденсации, 700 гектоПа …5000 гектоПа
	Гарантия на прибор 2 года
	Гарантия на ударопрочный корпус 10 лет
	Сертификат соответствия Госстандартам России
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Позиция № 9
	Компьютерный 19-канальный электроэнцефалограф
	Назначение прибора	Комплекс аппаратно-программный для / топографического картирования электрической активности головного / мозга
	Тип прибора	Компьютерный
	Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений	19
	Возможность предъявления результатов в произвольно сконструированном монополярном или биполярном монтаже, содержащем до 64 цифровых отведений	Наличие
	Возможность изменения монтажа после регистрации ЭЭГ	Наличие
	Индикация на передней панели качества установки электродов по измерению импеданса	Наличие
	Контроль качества установки заземляющего электрода	Наличие
	Возможность присоединения стандартной электродной шапочки	Наличие
	Возможность работы в неэкранированном помещении	Наличие
	Возможность использовать в качестве референтного электрода любой электрод, запись биполярных отведений без установки дополнительных референтных электродов	Наличие
	Построение трендов по параметрам:
	— компоненты спектра	Наличие
	— индексы ЭЭГ	Наличие
	— амплитудные параметры сигналов ЭЭГ и полиграфических каналов	Наличие
	— кардиоинтервалы	Наличие
	— количество феноменов эпилептиформной активности	Наличие
	— амплитуда феноменов эпилептиформной активности	Наличие
	Возможность дистанционного наблюдения за процессом регистрации ЭЭГ в локальной сети	Наличие
	Возможность задания индивидуальных параметров регистрации (фильтры, масштабы, входной диапазон) для каждого канала	Наличие
	Режим «расщепления экрана» в процессе записи и просмотра ЭЭГ для одновременной записи и просмотра уже записанной ЭЭГ	Наличие
	Возможность просмотра ЭЭГ в режиме «как записано» (если во время регистрации ЭЭГ монтажи, настройки фильтров, параметры каналов несколько раз менялись, то во время просмотра соответствующих фрагментов записи эти параметры должны переключаются автоматически на те, которые были установлены пользователем во время проведения записи)	Наличие
	Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах	Наличие
	Автоматический поиск спайков и острых волн (эпилептоморфной активности) по заданным параметрам	Наличие
	Автоматическое построение карт: распределения по скальпу амплитуды ЭЭГ, максимальной мощности спектра, максимальной амплитуды спектра, средней мощности спектра, средней амплитуды спектра, полной мощности спектра, полной амплитуды спектра, мгновенной мощности спектра, мгновенной амплитуды спектра, асимметрии спектров, количества спайков, количества острых волн, амплитуды спайков, амплитуды острых волн, когерентных связей	Наличие
	Неограниченное количество функциональных проб	Наличие
	Возможность автоматического и визуального сравнения результатов функциональных проб	Наличие
	Виды математического анализа: амплитудный, спектральный, периодометрический, корреляционный когерентный	Наличие
	Подключение прибора к компьютеру	USB
	Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер	Наличие
	Операционная система	Windows XP или Windows Vista
	Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования	Наличие
	Встроенный редактор протокола обследования	Наличие
	Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования	Наличие
	Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц	Наличие
	Технические характеристики
	Количество каналов ЭЭГ	19
	Количество полиграфических каналов	1
	Количество каналов регистрации частоты дыхания	1
	Стимуляторы	Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах
	Параметры ЭЭГ-каналов:
	Чувствительность	1—1000 мкВ/мм
	Диапазон измерения напряжения (от пика до пика)	не менее 4000 мкВ
	Нижняя граница полосы пропускания	0.05—10 Гц
	Верхняя граница полосы пропускания	15—200 Гц
	Частота квантования ЭЭГ	до 5000 Гц
	Разрядность АЦП	не менее 16
	Коэффициент ослабления синфазного сигнала на частоте 10 Гц	не менее 110 дБ
	Коэффициент подавления частоты сети режекторным фильтром	не менее 40 дБ
	Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу (действующее значение)	не более 0.3 мкВ
	Входное сопротивление,	не менее 200 МОм
	Межканальное затухание,	не менее 60 дБ
	Автоматическая калибровка	Наличие
	Параметры полиграфического канала:
	Нижняя граница полосы пропускания	0.05—10 Гц
	Верхняя граница полосы пропускания	5—5000 Гц
	Чувствительность	0.001—10 мВ/мм
	Диапазон измерения напряжения	0.2—100 мВ
	Полоса пропускания канала дыхания	не хуже 0.05—35 Гц
	Характеристики фотостимулятора:
	Длительность стимула	не хуже 20—1000 мс
	Частота стимуляции	не хуже 0.5—50 Гц
	Класс защиты	II, тип BF
	Комплект поставки
	Блок электроэнцефалографа на стойке	1
	Светодиодный фотостимулятор на стойке	1
	Мостиковый электрод ЭЭГ	23
	Кабель отведения для мостикового электрода ЭЭГ	23
	Ушной электрод ЭЭГ	3
	Шлем для крепления электродов ЭЭГ (большой, средний, малый)	3
	Компакт диск c программным обеспечением для регистрации, амплитудного, спектрального, корреляционного и когерентного анализа, топографического картирования, хранения ЭЭГ	1
	Руководство по эксплуатации	1
	Руководство пользователя	1
	Методическое руководство	1
	Сумка для переноски	1
	Компьютер с ж/к монитором	Наличие
	Лазерный принтер	Наличие
	Обучение на базе производителя	Наличие
	Монтаж оборудования на месте	Наличие, по дополнительному соглашению
	Гарантия	2 года
	Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития	Наличие
	Сертификат об утверждении типа средств измерений	Наличие
	Сертификат СЕ или эквивалент	Наличие
	Наличие у производителя сертификатов DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 13485:2003 или эквивалент	Наличие
	Позиция № 10
	Монитор пациента Vital Guard 450C или эквивалент
	Необходимые документы	Регистрационное удостоверение Минздрава России
		Сертификат соответствия Госстандарта России
		Доверенность от производителя
	Группы пациентов	Прикроватный монитор используется у новорожденных, включая глубоко недоношенных весом от 500 г., детей и взрослых
	Физические данные монитора	Масса: не более 6 кг с внутренней батареей;
		Размеры: не более 30  30  20 см
		Транспортная ручка со световой индикацией тревог, невидимой для пациента, но хорошо заметной для медицинского персонала, и возможность быстро и легко закрепить монитор на кровати пациента при транспортировке
	Внутренняя батарея	Работа от внутренней батареи – не менее 2,5 - 3 часов
	Опциональное оборудование	Возможность использования встроенного 4-х канального термопринтера
		Возможность использования оригинального настенного, настольного крепления с возможностью быстрой фиксации или транспортной тележки
	Дисплей	Активная матрица, цветной, диагональ – не менее 27 см. / Отображение не менее 4 кривых.
		Количество окон для отображения числовых значений параметров – не менее 6.
		Автоматическое отображение параметра при его подключении.
		Скорость отображения: 6,25; 12,5; 25,5 мм/сек
	Интерфейс пользователя	универсальный
	Внутрибольничная сеть	Возможность наличия всех необходимых компонентов для подключения монитора к центральной станции и внутрибольничной сети (телеметрия и сетевой кабель)
	Мониторируемые параметры
	ЭКГ	Встроенный блок определения ЭКГ
		Регистрация ЭКГ отведений при помощи 3 или 5-ти канального кабеля с возможностью их полного отображения на дисплее.
		Кардиотахометр: / - диапазон 15-300 уд/мин / - погрешность + 1% диапазона / - разрешение 1 уд/мин / - чувствительность взрослые 300 мкВ (пиковое) / новорожденные 100 мкВ (пиковое)
		Определение качества установки электрода. Оповещение персонала в случае плохого контакта.
		Детекция водителя ритма 0,1-2 мил. сек. при +2 – 700мкВ
		Анализ асистолии (базовый)
		Определение и анализ отклонения Т зубца ≤R зубца
	Неинвазивное артериальное давление	Встроенный блок определения неинвазивного артериального давления
		Ручной и автоматический режимы определения артериального давления
		Автоматическое повторение измерений через задаваемый интервал времени 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 или 60 минут
		Ручное одномоментное измерение при нажатии кнопки START
		Обязательное наличие STAT серий и их анализ
		Разрешение 1 мм в.ст.
		Отображение на дисплее значений систолического, диастолического артериального давления. Расчет и отображение среднего артериального давления и частоты пульса
		Диапазон взрослые (мм в.ст.) / Систолическое 60-250 / Среднее 45-235 / Диастолическое 40-220 / Частота пульса 30-180
		.Диапазон новорожденные (мм в.ст.) / Систолическое 40-130 / Среднее 35-105 / Диастолическое 20-90 / Частота пульса 30-240
		Погрешность +5 мм р.ст.
		Время раздувания манжетки менее 10 сек
		Максимальный уровень утечки 5 мм в.ст./3 мин
		Максимальное давление в манжете / Взрослые 300 мм в.ст. / Новорожденные 150 мм в.ст.
	Дыхание	Встроенный блок определения ЧД
		Определения частоты дыхания в диапазоне: / Взрослые 4 – 60 в мин; / Новорожденные 4 – 150 в мин
		Наличие тревожной индикации апноэ;
		Отображение кривой респирограммы
		Возможность использования режима оксикардиореспирограммы

	Пульсоксиметрия	Встроенный блок измерения пульсоксиметрии
		Диапазон измерения сатурации 1%-100%
		Разрешение сатурации 1%
		Пульс 25-240 уд/мин
		Разрешение пульса 1 уд/мин
		Мониторирование SPO2 с использованием технологии Masimo Set или эквивалент
		Погрешность измерения пульса +3 уд/мин
		Погрешность измерения сатурации: / Взрослые в диапазоне 70-100% + 2 циф. значения / Новорожденные в диапазоне 70-100% + 3 циф. значения
	Термометрия	Встроенный блок термометрии
		Наличие двух каналов термометрии
		Термистор YSI или эквивалент
		Диапазон 19-45 С
		Разрешение 0,1 С
		Погрешность +0,1 С в диапазоне 25-40 С
		Обязательно наличие расчета ΔТ
	Тревоги	Монитор должен обеспечивать световую и звуковую индикацию тревоги, должен акцентировать внимание персонала на параметре, величина которого находится вне установленных пределов.
		Монитор должен обеспечивать удобную установку параметров тревоги на все определяемые параметры
		Наличие автоматической установки тревог
	Дополнительно	Наличие авторизованного гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания
		Защита от дефибриллятора и электрохирургического инструмента 360 ДЖ
		Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с даты получения мед. оборудования.
	Комплектность поставки
	Главный модуль	Мониторинг следующих параметров: / ЭКГ, дыхание, пульсоксиметрия, неинвазивное давление, температура
	Расходные материалы	Кабель ЭКГ на 3 отведения
		Набор электродов 50 шт
		Кожный датчик для термометрии
		Кабель для датчика пульсоксиметрии
		Датчик многоразовый для пульсоксиметрии
		Шланг для измерения НИАД многоразовый
		Манжетка для измерения НИАД многоразовая (26-35см)
		Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Позиция № 11
	Монитор пациента (переносной капнограф/пульсоксиметр)
	Компактный прибор для определения СО2 в выдыхаемом воздухе и SpO2 в отделениях интенсивной терапии, операционных и при транспортировке пациентов
	Общие требования:
	Область применения:
	новорожденные
	Измерение EtСО2
	у интубированных пациентов
	у спонтанно-дышащих пациентов
	Цветной ЖК дисплей TFT или эквивалент диагональ не менее 6.4'
	Выход RS232 (nurse call systems) или эквивалент
	Питание от сети, напряжение питания: 220V, 50 Hz
	Работа от аккумуляторной батареи с ресурсом работы не менее 2.5 часов
	Размеры не более (мм) 170х220х200
	Вес – не более 3.5 кг
	Требования к мониторируемым параметрам:
	индикация СО2 в выдыхаемом газе
	0-99 мм рт.ст.
	0-13,0 Vol%
	0-13,2 Кпа
	индикация частоты дыхания
	частота дыханий 0-150 дых/мин.
	Капнография (ETCO2)
	Технология Microstream, Oridion
	Пределы измерений EtCO2, FiCO2:
	0-99 мм рт.ст.
	Точность (+станд.откл.):
	0-38 мм рт.ст +2 мм рт.ст
	39-99 мм рт.ст. +5 мм рт.ст
	Скорость потока 50 мл/мин, объемное измерение
	Определение формы кривой 20 проб/сек
	Время измерения 2,9 сек
	Пульсоксиметрия (SpO2)
	Технология Masimo Set или эквивалент
	Встроенный блок измерения пульсоксиметрии
	Диапазон измерения сатурации 1%-100%
	Разрешение сатурации 1%
	Пульс 25-240 уд/мин
	Разрешение пульса 1 уд/мин
	Погрешность измерения пульса +3 уд/мин
	Погрешность измерения сатурации:
	Новорожденные в диапазоне 70-100% + 3 циф. значения
	Тревога EtСО2, FiCO2, SpO2
	Все функции должны иметь задаваемые пределы, при прохождении через которые срабатывает звуковой и визуальный сигналы
	Отображаемые тренды:
	графические за 2, 6, 12 часов
	таблицы за 60 мин, 15 мин, 3 мин, 1.5 мин, 30 сек, 10 сек, 5 сек
	Комплект принадлежностей:
	Набор расходных материалов для капнографии:
	Линии забора газа для интубационного определения EtCO2 (25 шт/уп)
	Линии забора газа для не интубационного определения EtCO2 (25 шт/уп)
	Набор расходных материалов для пульоксиметрии:
	Кабель для датчиков пульсоксиметрии
	Датчик пульсоксиметрический многоразовый для взрослых
	Кабель для датчиков пульсоксиметрии
	Самоклеющиеся электроды для мониторов с гелевой насадкой (1500 шт)
	Позиция № 12
	Инфузионная помпа
	Модель ОТ 701 или эквивалент
	Микропроцессорный контроль
	Любые типы капельниц
	Программирование подачи инфузионного раствора в:
	мл/час, капли/мл, капли/мин. (15 - 60 капель в мл,
	1 - 450мл/час, 1 - 100 капель/мин)
	Сохранение открытой вены при скорости 1 мл/час
	Фотометрический счетчик капель и объема
	Отображаемый объем ввода 0 - 9999 мл
	Норма ввода более чем 450 мл/час
	Метод определения капли (двойное инфракрасное излучение)
	Пальчиковая кассета отсоединяемая
	Сигналы тревог:
	- открытая дверь перистальтической камеры
	- окклюзия
	- воздух в системе
	- конец инфузии
	- нестандартные капли
	- низкий заряд батареи
	- внутренняя неисправность
	Никель-кадмиевый аккумулятор с подзарядкой и 4-х часовой
	непрерывной работой при введении 125мл/час
	Напряжение питания 220/240 , 50/60 Гц
	Защита от электрошока CLASS II type CF (IEC standard) или эквивалент
	Потребляемая мощность 12 Вт
	Вес прибора не более 2.5 кг.
	Возможность крепления на стойке и установки на стойке и установки на прикроватной полке
	Позиция № 13
	Аппарат ИВЛ для детей и взрослых VELA или эквивалент
	Аппарат ИВЛ
	Назначение. Аппарат предназначен для проведения искусственной вентиляции легких детей и взрослых в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, при транспортировке больных по клинике и в условиях скорой помощи.
	Основные требования.
	Прибор должен соответствовать МЭК 601-1 или ГОСТ Р, иметь регистрационное удостоверение Минздрава России на применение в медицинской практике, Сертификат соответствия требованиям нормативно-технических документов.
	Электропитание. сеть 220 VAC, 50 Hz
	Привод. Электрический, подача сжатого воздуха от турбины c уровнем шума менее, чем 50 дБ на расстоянии 1 м. Гарантия наработки не менее 40 тыс. часов или 8 лет
	Автономная работа от внутренней батареи не менее 6 часов
	Программное обеспечение на русском языке
	Размеры не более 33 х 31 х 37 см
	Размеры экрана не менее 10,4” по диагонали
	Вес не более 17 кг.

	Основные функциональные требования
	Автоматическая компенсация системы трубок
	Податливость дыхательного контура
	Возможность записи состояний, тренд до 37 параметров
	Возможность записи кривых
	Использование триггера потока без предварительной калибровки
	Возможность ввода кислорода под высоким давлением со смесителем, а также ввод для кислорода с низким уровнем давления с аккумулятором.
	Наличие встроенного распылителя
	Встроенный датчик содержания кислорода
	Возможность использования аксессуаров, контуров пациента различных производителей

	Основные технические характеристики
	Режимы вентиляции
	А/С или эквивалент (Вспомогательная/принудительная)с контролем по объему и давлению,
	А/С или эквивалент (Вспомогательная/принудительная) с поддержкой давлением (PS);
	SIMV или эквивалент с контролем по объему и давлению, с поддержкой давлением,
	CPAP или эквивалент
	PRVC/Vsync или эквивалент,
	ограничение объема (Volume Limit или эквивалент,
	вентиляция APNEA или эквивалент
	Дыхательный объем	50 – 2000 мл
	Частота дыхания	2-80 дых/мин
	Давление на вдохе	0 – 100 см вод.ст
	Пиковый поток на вдохе	10 - 140 л/мин
	Время вдоха:	0,3 - 10,00 сек
	Поддержка давлением	0 - 60 см вод.ст
	Встроенный электронный PEEP. Положительное давление в конце выдоха	0 - 30 см вод.ст.
	Чувствительность триггера потока	1 - 8,0 л/мин
	Концентрация O2	от 21% - 100 %
	Подача О2 низкого давления	менее 80л/мин, менее 0,3 бар

	Мониторирование
	Встроенный плоский цветной жидкокристаллический дисплей, изображающий диаграммы и цифровые данные в режиме реального времени. Система управления Touch-Turn-Touch или эквивалент
	Вывод на экран не менее 15 показателей
	Выдыхаемый экскурсирующий объем
	Спонтанный экскурсирующий объем
	Принудительный экскурсирующий объем
	Минутный объем
	Спонтанный минутный объем
	Частота дыхания
	Время вдоха
	Отношение вдох/выдох
	Пиковое инспираторное давление
	Среднее инспираторное давление
	Положительное давление в конце выдоха
	Процент кислорода
	Графика.
	Одновременное отображение на основном экране трех форм сигнала с различным цветом изображения вдоха и выдоха.

	Индикаторы и сигналы тревоги.
	Предел максимального давления
	Предел минимального давления;
	Минимальный минутный объем
	Высокая частота дыхания;
	Интервал апноэ;
	Низкое О2
	Высокое О2
	Отключение вентилятора
	Отключение сигнала тревоги
	Низкий заряд батареи
	Комплектность поставки.
	Аппарат ИВЛ с набором стандартных принадлежностей, шлангами для подачи воздуха и кислорода
	Увлажнитель в комплекте
	Контур пациента в сборе – 2 комплекта
	Набор расходных материалов на 1 год работы.
	Гарантийные обязательства.
	Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента монтажа
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке.
	Сертификат соответствия Госстандартам России
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Позиция № 14
	Аппарат ИВЛ универсальный (новорожденные, дети, взрослые AVEA или эквивалент
	Область применения	Вентилятор предназначен для обеспечения вспомогательного искусственного дыхания при лечении тяжелобольных новорожденных пациентов и пациентов детского или взрослого возраста с нарушением функции легких.
	Тип аппарата	Программно-управляемый вентилятор,снабжен устройством регулирования подачи дыхательной смеси, динамическим уровнем подачи газа, применяемым как для взрослых, так и для новорожденных пациентов.
	Дисплей	Плоский жидкокристаллический дисплей, изображающий диаграммы и цифровые данные в режиме реального времени системы Touch-Turn-Touch или эквивалент
		Cенсорный экран обеспечивает взаимодействие мембранными кнопками и номеронабирателем, служащими для изменения установок и параметров.
	Электропитание	сеть 220 VAC, 50 Hz
	Автономная работа от внутренней батареи	не менее 2 часов
	Размеры	не более: 44 х 27 х 41 см
	Вес	не более 37 кг
	Основные характеристики
	Автоматическая компенсация системы трубок
	Определение размера пациента
	Компенсация утечки
	Податливость дыхательного контура
	Активное или пассивное увлажнение
	Коррекция с учетом температуры тела при давлении и влажности
	Возможность доставки гелиокислородной смеси (опция)
	Возможность измерения эзофагеального и трахеального давления (опция)
	Встроенный блок капнографии /капнометрии (опция)
	Измерение CO2 в конце выдоха
	Типы дыхания
	Принудительное дыхание	Дыхание по объему
		Дыхание по давлению
		Дыхание, ограниченое давлением с циклом, определямым временем (доступно только для новорожденных пациентов)
		Дыхание, управляемое объемом, регулируемым давлением
		Вентиляция при поддерживающем давлении
		Спонтанное дыхание
	Возможность проведения неинвазивной вентиляции у новорожденных
	Режимы вентиляции взрослых и детей
	Volume A/C или эквивалент	Дыхание по объему при поддерживающей вентиляции
	Pressure A/C или эквивалент	Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции
	Volume SIMV или эквивалент	Дыхание по объему при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ).
	Pressure SIMV или эквивалент	Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ).
	CPAP PSV или эквивалент	Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) при вентиляции с поддержкой давления
	PRVC A/C или эквивалент	Дыхание, управляемое объемом и регулируемое давлением при поддерживающей вентиляции
	PRVC SIMV или эквивалент	Дыхание, управляемое объемом и регулируемое давлением при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляци
	Bi-Phasic или эквивалент	Спонтанное дыхание по требованию при двух переменных уровнях давления с циклом, ограниченным по времени.
	Pежимы вентиляции для новорожденных
	Volume A/C или эквивалент	Дыхание по объему при поддерживающей вентиляции
	Pressure A/C или эквивалент	Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции
	Volume SIMV или эквивалент	Дыхание по объему при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ).
	Pressure SIMV или эквивалент	Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ).
	TCPL A/C или эквивалент	Дыхание, ограниченное давлением с циклом, определяемым временем при поддерживающей вентиляции
	TCPL SIMV или эквивалент	Дыхание, ограниченное давлением с циклом, определяемым временем с СППВ
	CPAP PSV или эквивалент	Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) с вентиляцией с поддержкой давления.
	NIV или эквивалент	Режим неинвазивной вентиляции легких
	Параметры вентиляции
	Дыхательный объем	0,10 -2,50 л (взрослые)
		25 – 500 мл (дети)
		2.0 – 300 мл (новорожденные)
	Частота дыхания	1-150 дых/мин.
	Давление на вдохе	0 - 100 см вод.ст. (взрослые/дети)
		0 – 80 см вод. ст. (новорожденные)
	Пиковый поток на вдоха	3 - 150 л/мин. (взрослые)
		1 – 75 л/мин (дети)
		0.4 – 30.0 л/мин (новорожденные)
	Время вдоха:	0,20 - 5,00 секунд (взрослые/дети)
		0.15 – 3.00 секунды (новорожденные)
	Инспираторная пауза:	0,0 - 3,00 секунд
	Поддерживающее давление:	0 - 100 см вод.ст. (взрослые/дети)
		0 – 80 см вод. ст. (новорожденные)
	Положительное давление в конце выдоха	0 - 60 см вд.ст.
	Чувствительность триггера потока	0,1 - 20,0 л/мин.
	%O2	21% - 100 %
	Высокое давление	0 - 100 см вод.ст.
	Время Высокого давления	0,20 - 30,0 сеунд
	Время Низкого давления	0,20 - 30,0 секунд
	Низкое давление	0 - 45 см вод. Ст.
	Клапан выдоха	Особая система прогрева клапана выдоха во избежании его залипания и для предотвращения внутрибольничных инфекций
	Мониторирование
	Графические дисплеи	Одновременное отображение на основном экране трех форм сигнала с различным цветом изображения вдоха и выдоха
		Вывод на экран до 2 контуров, выбранных из числа отслеживаемых в режиме реального времени
		- петля поток/объем
		- петля давление/объем
		- петля давление дыхательных путей/объем
		- петля PCO2
		- график давления в дыхательных путях
		- график потока
		- график объема
		- график ETCO2 (опция)
		- гистограмма ETCO2, тренды от 1 до 8 часов (опция)
		Тренды за 24 часа
	Цифровые дисплеи	Выдыхаемый экскурсирующий объем
		Выдыхаемый экскурсирующий объем, установленный для идеальной массы тела.
		Вдыхаемый экскурсирующий объем
		Вдыхаемый экскурсирующий объем, установленный для идеальной массы тела.
		Спонтанный экскурсирующий объем
		Спонтанный экскурсирующий объем, установленный для идеальной массы тела
		Принудительный экскурсирующий объем
		Принудительный экскурсирующий объем, установленный для идеальной массы тела
		Процент утечки
		Минутный объем
		Минутный объем, установленный для идеальной массы тела
		Спонтанный минутный объем
		Спонтанный минутный объем, установленный для идеальной массы тела
		Частота дыхания
		EtCO2
		Минутный объем VCO2
		Объем CO2 за один выдох
	Сигналы тревоги и индикаторы
	Индикаторы состояния	Компрессор активирован
		Индикаторы мощности сети/батареи
		Индикатор включенного питания
		Индикатор мощности сети
		Индикатор внешней батареи
		Индикатор внутренней батареи
		Индикатор состояния батареи

	Сигналы тревоги	Предохранительный клапан открыт
		Вентилятор неисправен
		Повреждение вентилятора
		Потеря воздуха
		Компрессор включен
		Потеря O2
		Потеря газоснабжения
		Низкое пиковое давление
		Высокое пиковое давление
		Длительное повышенное пиковое давление
		Низкое ПДКВ
		Низкий выдыхаемый минутный объем (Низкий Ов)
		Высокий выдыхаемый минутный объем (Высокий Ов)
		Высокий объем выдоха
		Интервал апноэ (апноэ)
		Высокая частота
		Максимальный предел времени вдоха
		Предел отношения I:E
		Низкий O2%
		ВысокийO2%
	Комплектность поставки
	Аппарат в комплекте с	Встроенный (интегрированный) компрессор
		Внутренний небулайзер
		Встроенная аккумуляторная батарея
		Шланг для подачи воздуха
		Шланг для подачи кислорода
		Влагосборник
		Клапан выдоха
		Диафрагма клапана выдоха
	Увлажнитель в комплекте
	Контур пациента в сборе, автоклавируемый
	Возможность подключения внешнего аккумулятора
	Дополнительные условия
	Инструкция эксплуатации на русском языке
	Гарантийное обслуживание 12 месяцев с момента монтажа и не более 18 месяцев после поставки
	Обучение персонала на рабочем месте
	Сертификат соответствия Госстандартам России
	Регистрационное удостоверение Минздрава России